Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

**21033000091 0002**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку медицинского оборудования – анализатора паров этанола, алкоголя** **для нужд**

**ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»**

|  |
| --- |
| 1. Предмет запроса котировок: Поставка медицинского оборудования - анализатора паров этанола, алкоголя для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»
 |
| 1. Начальная (максимальная) цена Договора: 601 781,00 (Шестьсот одна тысяча семьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек
 |
| 1. Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.
 |
| 1. **Требования к товарам.**
 |
| * 1. Требования к качеству товара

Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке.4.2. Требования к упаковке товара.Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| **5.Условия поставки товара:** 5.1.Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. |
| **6. Место, сроки поставки Товара.**6.1. Место поставки товаров.676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59.6.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| **7. Форма, сроки и порядок оплаты**Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора, в размере 30% (тридцати) от стоимости Товара;- Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей в течении 3 (трех) месяцев после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.- Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  |
| **8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров**8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию. |
|  |
| **№ п/п** | **Параметр** | **Требования****технического задания** |
| 1 | Прибор должен иметь электрохимический датчик, обеспечивающий максимальную избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения.  | наличие |
| 2 | Диапазон показаний прибора должен быть не менее чем от 0,00 до 2,50 мг/л | наличие |
| 3 | Пределы допускаемой погрешности (при температуре окружающего воздуха 20±5ºС) не должны превышать: абсолютной: ± 0,02 мг/л в диапазоне 0,00 ÷ 0,2 мг/л; относительной: ±10% в диапазоне 0,2 ÷ 1,2 мг/л; | наличие |
| 4 | Прибор должен иметь возможность принудительного (ручного) отбора пробы воздуха по однократному нажатию кнопки | наличие |
| 5 | Прибор на экране должен показывать дату следующей поверки, количество тестов в памяти, дату и время | наличие |
| 6 | Прибор автоматически перед проведением теста должен производить забор и проверку окружающего воздуха на наличие паров этанола | наличие |
| 7 | Прибор должен иметь внутреннюю память, сохраняющую данные о времени, дате, результатах теста и его порядковом номере, а также о последней регулировке прибора | наличие |
| 8 | Объем памяти должен обеспечивать хранение результатов  | не менее 20000 тестов |
| 9 | Прибор должен иметь сенсорный экран, используемый для управления и ввода информации | наличие |
| 10 | Прибор должен иметь возможность работы от Li-ion аккумулятора и бортового адаптера питания 12В (должен входить в комплект). | наличие |
| 11 | Прибор должен иметь возможность зарядки аккумуляторов внутри прибора. | наличие |
| 12 | Время выхода прибора на режим не должно превышать 20 секунд. | наличие |
| 13 | Прибор должен иметь возможность просмотра результатов из памяти на своем дисплее. | наличие |
| 14 | Прибор должен иметь возможность работы в режиме скрининга. Переход между режимами работы должен происходить без выключения прибора. | наличие |
| 15 | Прибор должен быть работоспособен в диапазоне температур  | от -5 до +50оС |
| 16 | Межповерочный интервал должен составлять 12 месяцев. Прибор должен поставляться с отметкой о первичной поверке в паспорте | наличие |
| 17 | Прибор должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора и сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений | наличие |
| 18 | Прибор должен иметь возможность блокировки работы по истечении срока поверки | наличие |
| 19 | Прибор должен иметь функцию выброса мундштука с помощью специальной кнопки | наличие |
| 20 | Прибор должен быть совместим с системой АСПО | наличие |
| 21 | Средний срок службы прибора в соответствии с описанием типа средств измерений  | не менее 5 лет |
| 22 | Интервал времени работы прибора без корректировки показаний  | не менее 12 месяцев. |
| 23 | Гарантийный срок  | не менее 12 месяцев с даты поставки приборов. |
| 24 | Комплект должен включать в себя: • Прибор -1 шт.• Чехол для анализатора-1 шт.• кейс-1 шт.• аккумулятор Li-ion- 2 шт.• адаптер питания прибора от бортовой сети-1 шт.• зарядное устройство – 1 шт.• адаптер питания от сети 220 В – 1 шт.• кабель связи прибора с компьютером-1 шт.• мундштук индивидуальный-105 шт.• мундштук-воронка – 2 шт.• руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 25 | Вес и размеры прибора:25.1. вес прибора25.2. размеры прибора  | 25.1. не более 270 гр.25.2. не более: 170 х 40 х 85 мм |
| 26 | Адаптер USB | наличие |

 И.о.главного врача И.С. Федченко