## Лист1
Техническое задание
на приобретение поликлинического аудиометра для ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Тында"
№ п/п | Технические требования | Наличие функции или значения параметра технических характеристик | Подтверждение участника соответствия требованиям задания
1 | Поликлинический аудиометр | 1 шт.
2 | Назначение: | Дифференциальная диагностика слухового органа кондуктивного и сенсоневрального характера по воздушной и костной проводимости
3 | Частотный диапазон по - по воздуху | 125-8000 Гц
4 | Частотный диапазон по - по кости | 250-8000 Гц
5 | Типы сигналов | Чистый тон, Трель
6 | Специальные тесты: | ABLB, Stenger, Autotest
7 | Шаг аттенюатора, дБ | 1; 2; 5
8 | Маскировка | Узкополостной шум, режим ручной маскировки, режим синхронной автоматической маскировки
9 | Автономная работа прибора | от 4-х батареек типа АА
10 | Отсек для 4-х батареек типа АА | Наличие
11 | Дисплей | Цветной ЖК дисплей на два уха 4,3 дюйма, разрешение 480*272
12 | Разъем для подключения к ПК | USB
13 | Разъем для подключения внешнего принтера | USB
14 | Встроенный микрофон для общения с пациентом | наличие
15 | Встроенная память на 500 пациентов | наличие
16 | Двусторонняя связь с ПК, управление аудиометром с ПК (функция "Гибрид") | наличие
17 | Размер | Не более 30*23*9
18 | Вес | Не более 1,3 кг.
19 | Комплектация | Головной телефон, Костный телефон, Кнопка ответа пациента, Сетевой кабель, Руководство по эксплуатации (на русском языке), Кейс для переноски, Програмное обеспечение для подключения к ПК
20 | Декларация о соответствии | наличие
21 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
22 | Гарантийный срок | 12 месяцев
23 | Поверка оборудования | наличие
24 | Сервисная служба, имеющая действущее разрешение фирмы производителя на техническое обслуживание изделия | наличие
25 | Место доставки | 676080, г. Тында, Амурская обл., ул. Красная Пресня, 59
26 | Условия поставки Товара | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.
27 | Монтаж и ввод Товара в ксплуатацию | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки Товара.
28 | Стоимость Товара | Должна включать работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а также проведения инструктажа работников Покупателей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика ходе исполнения Договора
29 | Условия оплаты | В течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, акта ввода Товара в эксплуатацию.