Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 22033000183

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования - Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР-бокс) на 2022 год

Предмет запроса котировок: Поставка медицинского оборудования - Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР-бокс) на 2022 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

Начальная (максимальная) цена Договора: 227 667,00 (Двести двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Требования к товарам.

Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. Срок поставки Товара не должен составлять более 30 (тридцати) календарных дней с момента оформления Заказа посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: - аванс в размере 50% в течение 30 (тридцати) дней после заключения Договора, окончательный расчет в течении 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п Общие характеристики системы Требования Государственного заказчика Наличие функций или предлагаемая величина параметра (указывается или расшифровывается участником) 1 Общие требования: 1.1 Наименование марка оборудования Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» 1.2 Срок поставки оборудования 30 календарных дней 1.3 Срок предоставления гарантии 24 месяца 2 Документация: 2.1 Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора Наличие 3 Основные характеристики: 3.1 | Предназначен для защиты от контаминации ДНК-проб при проведении ПЦР-генодиагностики. Обеспечивает защиту рабочего места от внешнего загрязнения. Предназначен как для научных исследований, так и для диагностики в практическом здравоохранении и службе Госсанэпиднадзора (генотипирование, диагностика инфекционных заболеваний). Соответствие 3.2 Размеры корпуса бокса, ШхГхВ,мм Не более 1020х550х705 3.3 Высота бокса на подставке (без учета опор) /ШхГхВ/, мм, не более Не более 1385 3.4 Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм Не менее 1015х530х520 3.5 Параметры электропитания бокса: - напряжение, В~ - частота, Гц 220-240 50 3.6 Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные блоки розеток), Вт, не более 70 3.7 Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные блоки розеток, Вт, не более 1000 3.8 Мощность лампы УФ-облучения, Вт не менее 30 3.9 Мощность лампы светодиодного освещения, Вт не менее 9 3.10 Количество ламп светодиодного освещения, шт. не менее 2 3.11 Мощность ламп УФ – рециркулятора, Вт не менее 30 3.12 Масса бокса (нетто), кг, не более 50 3.13 Подставка рамочная Наличие 3.14. Масса подставки(нетто), кг, не более 14 4 Комплектация: 4.1 Лицевое стекло – распашное, материал закаленное стекло, механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовыми амортизаторами. Конструкция не содержит быстро изнашиваемые механизмы и части (тросы) Наличие 4.2 Металлические боковые панели Наличие 4.3 Освещение рабочей камеры Наличие 4.4 Блок розеток в рабочей камере Наличие 4.5 Столешница из нержавеющей стали Наличие 4.6 Блок УФ-облучения выдвижной, расположенный под столешницей. Не допускается стационарный УФО рабочей камеры. Наличие 4.7 Металлическая защита лампы УФ-облучения Наличие 4.8 Клавишные выключатели с подсветкой: - для включения питания бокса; - для включения освещения Наличие 4.9 Установка интервала работы лампы УФ-облучения Наличие 4.10 Отображение оставшегося интервала времени работы лампы УФ-облучения Наличие 4.11 Учёт наработки лампы УФ-облучения Наличие 4.12 Предупреждающий звуковой сигнал об окончании ресурса лампы УФ-облучения Наличие 4.13 Закрытый УФ-рециркулятор воздуха над рабочей камерой, под верхней крышкой Наличие 5. Система управления боксом: 5.1 Включение и выключение бокса Наличие 5.2 Индикация включения бокса Наличие 5.3 Включение/выключение освещения рабочей камеры и индикация включения освещения Наличие 5.4 Установка интервала работы УФ-облучения с отображением оставшегося времени работы Наличие 5.5 Счетчик общего времени наработки лампы УФ-облучения Наличие 5.6 Вспомогательный таймер Наличие Главный врач Е.И. Калинов |
| --- | --- |
| тлф. 8-41656-58606, 58602 |  |