Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 22020401003

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования - Операционного светильника

| Предмет запроса котировок: Поставка медицинского оборудования - Операционного светильника для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында» |
| --- |
| Начальная (максимальная) цена Договора: 471 667,00 (Четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек. |
| Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора. |
| Требования к товарам. |
| Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. |
| 6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. Срок поставки Товара не должен составлять более 90 (девяносто) календарных дней с момента оформления Заказа посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: - аванс в размере 30% в течение 30 (тридцати) дней после заключения Договора; - 1-й окончательный платеж в течении 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12; - 2-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 1-й платеж окончательного расчета; - 3-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 2-й платеж окончательного расчета; - 4-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 3-й платеж окончательного расчета. |
| 8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. |
| № | Наименование | Параметры | ГОСТ Р 56128-2014 |
|  |  |  | КТРУ 32.50.50.190-00002643 |
| 1.1. | Интенсивность освещённости, клк | 140 (максимальная освещенность – у одного из куполов) | КТРУ |
| 1.2. | Исполнение | Потолочный | КТРУ |
| 1.3. | Регулировка рабочего поля | Да | КТРУ |
| 1.4. | Регулировка цветовой температуры | Нет | КТРУ |
| 1.5. | Светильник хирургический для оснащения операционных блоков и перевязочных, для использования при хирургических операциях и диагностических обследованиях | Соответствие | Назначение светильника – бестеневое освещение во время проведения хирургических операций |
| 1.6. | Тип светильника | Потолочный двухкупольный | П.6.2.1 |
| 1.7. | Средний срок службы, не менее | 7 лет | П.6.2.29 |
| 1.8. | Гарантийный срок | Не менее 12 мес. | П.6.2.28 |
| 1.9. | Крепление лампы сквозное потолочное | Соответствие | Сквозное крепление светильника позволяет максимально надежно закрепить светильник на потолке |
| 1.10. | Подвес светильника без удлиняющей проставки рассчитан на пололок, | Не менее 2,7м, не более 3,2м | Необходимое минимально возможное требование по высоте помещения для размещения операционного светильника |
| 1.11. | Комбинация состоит из двух рукавов, каждый рукав состоит из купола, поворотного рычага, пружинного рычага, шарнирного рычага | Соответствие | Данная конструкция светильника позволяет обеспечить максимально гибкое размещение куполов операционного светильника в помещении |
| 1.12. | Длина шарнирно-рычажного плеча | не более 1800 мм | Данная длина плеча светильника позволяет оптимально расположить купол операционного светильника в помещении |
| 1.13. | Поворотный рычаг для перемещения по горизонтали по радиусу рычага на 360 градусов | Соответствие | Гибкое позиционирование частей светильника, а также возможность регулировки углов поворота позволяет оптимально и с наименьшими усилиями располагать светильник с целью эффективного освещения глубоких полостей при различных видах открытых операций |
| 1.14. | Пружинный рычаг для движения по вертикали и по горизонтали по радиусу рычага | Соответствие | Гибкое позиционирование частей светильника, а также возможность регулировки углов поворота позволяет оптимально и с наименьшими усилиями располагать светильник с целью эффективного освещения глубоких полостей при различных видах открытых операций |
| 1.15. | Шарнирный рычаг для крепления головки светильника и вращения на 360 градусов | Соответствие | Гибкое позиционирование частей светильника, а также возможность регулировки углов поворота позволяет оптимально и с наименьшими усилиями располагать светильник с целью эффективного освещения глубоких полостей при различных видах открытых операций |
| 1.16. | Вращение лампы вокруг своей оси на 180 градусов | Соответствие | Гибкое позиционирование частей светильника, а также возможность регулировки углов поворота позволяет оптимально и с наименьшими усилиями располагать светильник с целью эффективного освещения глубоких полостей при различных видах открытых операций |
| 1.17. | Материал защитного экрана светильника | Ударопрочное стекло | Прочное стекло увеличивает срок эксплуатации светильника |
|  | Возможность обработки светильника и защитного стекла любыми общепринятыми дезинфицирующими средствами | Соответствие | П.6.2.4 |
| 1.18. | Средний срок работы галогенной лампочки, не менее при сохранении заданной освещенности. | 1000 часов | П.6.2.8 |
| 1.19. | Цветовая температура источника света, не менее | 4250 Кельвин | П.6.2.19 |
| 1.20. | Удобная структура замены лампы | Соответствие | П.6.2.9 |
| 1.21. | Бестеневое освещение обеспечивается системой мульти-зеркального отражение | Наличие | Основное предназначение операционного светильника – бестеневое освещение. В случае галогенового осветителя, бестеневой эффект обеспечивается за счет большого количества зеркал небольшого размера, от которых отражается свет |
| 1.22. | Центральный низковольтный галогенный моно- источник света с возможностью аварийного автоматического переключения на запасной источник | Наличие | П.6.2.6 |
| 1.23. | Резервная галогенная лампа полной мощности 100% от основного источника | Наличие | Резервная лампа позволяет продолжить работу, в случае выхода из строя основной лампы |
| 1.24. | Автоматическая замена неисправной основной лампы на резервную лампу за доли секунды | Наличие | Работа врачей и медицинского персонала не должна прерываться при проведении операции. Переключение на резервную лампу должно происходить за минимальное время, без вмешательства персонала |
| 1.25. | Время включения резервной лампы | 0,3 сек | П.6.2.21 |
| 1.26. | Внешний дистанционный пульт управления освещённостью, включением, выключением освещения | 1шт. | Позволяет при необходимости производить регулировку параметров светильника на расстоянии от операционного поля |
| 2 | Пульт управления системой на каждом осветительном блоке | Наличие | Позволяет производить регулировку параметров светильника, не отходя от операционного поля |
| 2.1. | Индикация работы на резервной лампе на пульте | Наличие | Позволяет персоналу определять, что освещение обеспечивается запасной лампой и необходимо заменить основную |
| 2.2. | Индикация работы на основной лампе на пульте | Наличие | Позволяет персоналу определять, что работа ведется с основной лампой и в случае отключения, существует резервная лампа |
| 2.3. | Пошаговое изменение интенсивности светового потока на пульте | Наличие | Позволяет производить изменение освещенности в пределах стерильного операционного поля |
| 2.4. | Индикация наличия напряжения питания на пульте | Наличие | Позволяет определять, подключен ли операционный светильник к электрической сети |
| 2.5. | Параметры сети | 220В±22В | П.6.2.27 |
|  |  | 50Гц±1Гц |  |
| 2.6. | Защита от нагрева области головы хирурга и операционного поля : специальный инфракрасный фильтр | Наличие | Минимальный нагрев врача обеспечивает необходимый комфорт при проведении операции |
| 2.7. | Температура нагрева воздуха в области головы хирурга, не более | 2°С | Минимальный нагрев врача обеспечивает необходимый комфорт при проведении операции |
| 2.8. | Температура нагрева в области операционной раны, не более | 10°С | Минимальный нагрев пациента не позволяет производить тепловое воздействие на операционные раны |
| 2.9. | Центральная стерилизуемая рукоятка | Наличие | Необходима для стерильной регулировки светового поля и перемещения купола светильника |
| 2.10. | Закрытая конструкция купола не препятствует ламинарному потоку воздуха в помещении | Соответствие | Ламинарный поток – это однонаправленный поток воздуха, обеспечивающий защиту рабочей зоны от патогенных микроорганизмов, способных вызвать заражение пациента. Закрытая конструкция купола устроена таким образом, что не препятствует однонаправленному потоку, сохраняя стерильность рабочей области |
| 2.11. | Вес конструкции | Не более 95 кг | П.6.2.26 |
| 2.12. | Потребляемая мощность на купол | Не менее 150 ВА | П.6.2.27 |
| 2.13. | Габариты | 1080*860*820 (мм) | П.6.2.25 |
| 3. | Параметры куполов (осветительных блоков) |  |  |
| 3.1. | Диаметр осветительного блока 1, | Не более 700мм | П.6.2.25 |
| 3.2. | Регулировка диаметра светового пятна осветительного блока 1, | нижняя граница не более 150, верхняя граница не менее 300 мм | П.6.2.15 |
| 3.3. | Максимальная освещенность осветительного блока 1, не менее | 140 кЛк | П.6.2.12 |
| 3.4. | Глубина сфокусированного светового столба осветительного блока 1, не менее | 700 мм | П.6.2.17 |
| 3.5. | Число зеркал отражателя осветительного блока 1, не менее | 3800 | Данное число зеркал отражателя позволяет произвести максимально эффективный бестеневой эффект осветителя |
| 3.6. | Вес осветительного блока 1, не более | 10 кг | Обеспечивает легкость в управлении и позиционировании светильника |
| 3.7. | Диаметр осветительного блока 2 | Не более 500мм | П.6.2.25 |
| 3.8. | Диаметр светового пятна осветительного блока 2, не менее | 120 мм | П.6.2.15 |
| 3.9. | Максимальная освещенность осветительного блока 2, не менее | 60 кЛк | П.6.2.12 |
| 3.10. | Глубина сфокусированного светового столба осветительного блока 2, не менее | 700 мм | П.6.2.17 |
| 3.11. | Число зеркал отражателя осветительного блока 2 | 2250 | Данное число зеркал отражателя позволяет произвести максимально эффективный бестеневой эффект осветителя |
| 3.12. | Вес осветительного блока 2 | 8 кг | Обеспечивает легкость в управлении и позиционировании светильника |