Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ внеплановая

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку установки для получения воды очищенной, для подключения к автоматическому биохимическому анализатору

| Предмет запроса котировок: Поставка установки для получения воды очищенной, для подключения к автоматическому биохимическому анализатору для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында» |
| --- |
| Начальная (максимальная) цена Договора: 319 300,00 (Триста девятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек. |
| Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора. |
| Требования к товарам. |
| Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. |
| 6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. Срок поставки Товара не должен составлять более 90 (девяносто) календарных дней с момента оформления Заказа посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: - аванс в размере 30% в течение 30 (тридцати) дней после заключения Договора; - 1-й окончательный платеж в течении 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12; - 2-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 1-й платеж окончательного расчета; - 3-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 2-й платеж окончательного расчета; - 4-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 3-й платеж окончательного расчета. |
| 8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. |
| Наименование параметра | Диапазон значений или наличие функции |
| 1. Ресурс комплекта фильтров | Не менее 7000 литров при входной воде не более 200 мкСМ/см |
| 2. Чистота воды на выходе из ионообменного фильтра | От 0,5 – 18,2 МОм/см (2 – 0,05 мкСи/см) |
| 3. Производительность (при Т= +18 гр.С) | 25-35 л/ч |
| 4. Потребляемая мощность | Не более 200 Вт |
| 5. Крепление узлов системы очистки | Быстросъемные механизмы |
| 6. Контроллер управления | Наличие |
| 7. Выдаваемое давление насоса на мембраны | 7 бар |
| 8. Выдаваемое давление насоса на биохимический анализатор | 1,5-3,5 бар |
| 9. Защита насоса по сухому ходу (отключение при отсутствии входной воды) | Наличие |
| 11. Предел измерения кондуктометра | 0,5 – 18,2 МОм/см (2 – 0,05 мкСи/см) |
| 12. Ресивер на входе в анализатор, для поддержания плавности потока воды (опционально) | Опционально |
| 13. Предел измерения термометра | от -55 до +125 С |
| 14. Жидкокристаллический дисплей | 128х64 пикселей |
| 15. Интерфейс управления | Мультиязычный |
| 16. Отображение на дисплее: | Удельное сопротивление воды, температура, давление воды, ошибки и предупреждающие работы |
| 17.Насос для подачи воды на анализатор на отдельном кронштейне | Наличие |
| 18. Кронштейн для установки на пол или на стол | Наличие |
| 19. Термокомпенсация при измерении удельного сопротивления воды | Наличие |
| 20. Подготовка обратно-осмотической мембраны при старте системы (~ 3 мин.). | Наличие |
| 21. Автоматическое отключение набора жидкости при заполнении накопительной емкости | Наличие |
| 22. Насос для нагнетания давления на мембраны | Наличие |
| 23. Насос для нагнетания давления в биохимический анализатор | Наличие |
| 24. Индикатор степени очистки воды | Наличие |
| 25. Габариты установки | не более 1050*440*360 |
| 26. Вес | не более 37 кг |
| 27. Предварительный механический фильтр | 1 - 5 мкм |
| 28. Фильтр угольный | Наличие |
| 29. Мембрана обратного осмоса – 2 штуки | Наличие |
| 30. Фильтр с ионообменной смолой: - ионообменный (основной) - ионообменный (основной + удаление органики) | Наличие |
| 31. Предфильтр, умягчитель воды. (опционально) | Опционально |
| 32. Накопительная емкость | 40 - 110 л |
| 33. Рабочая температура воды (диапазонный показатель) | Не менее +5 оС - +35оС |
| 34. Предельно допустимая температура воды | Не более + 40 оС |
| 35. Комплектация: Система водоочистки — 1 шт Накопительная емкость 40 л — 1 шт Шнур питания 220 В— 1 шт Переходник AMCO407 — 1 шт Ключ для корпуса фильтра— 1 шт Инструкция по эксплуатации— 1 шт Колесная опора – 4 шт. | Наличие |
| 36. Давление исходной воды, подаваемой на установку | 1 - 7 бар |
| 37.Работа системы очистки воды не требует давления исходной воды. Самовсасывание входной воды из емкости (ведро, канистра и т.п.) | Нет |
| 38. Возможность объединения системы водоочистки и автоматического анализатора в единую систему | Наличие |
| 39. Гарантийный период на систему водоочистки | не менее 12 мес. |